## UHPLC
1. | 2. | 3. | 4.
Redni broj | Minimalne tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Broj stranice iz kataloga ili prospektne dokumentacije na kojoj se nalazi opis tražene tehničke specifikacije
UHPLC suspregnut sa spektrometrom masa (LC MS trostrukog kvadrupola (LCQQQ))
Naziv proizvođača:
Tip proizvoda, model:
1. | KVARTERNA PUMPA
1.1. | Raspon protoka: 0.001 – 5 mL/min
1.2. | Preciznost protoka: ≤0.07 % RSD
1.3. | Raspon tlaka: 1300 bar (0 – 2 mL/min)
1.4. | Preciznost kompozicije: <0.15 % RSD
1.5. | Točnost kompozicije: ±0.4 % apsolutno
1.6. | Sigurnost: detekcija curenja
1.7. | Otplinjač (integrirana ili samostojeća verzija) mobilne faze : broj kanala: 4 : Interni volumen po kanalu:1.5 mL
1.8. | Pumpa bez ili sa ugrađenom tehnologijom za emulaciju sustava
2. | AUTOSAMPLER
2.1. | Kapacitet: 125 mjesta (unutar istog modula) za 2 mL bočice (vial) ili bolje
2.2. | Preciznost injektiranja: <0.25 % RSD za površine pikova od 5 µL do 40 µL
2.3. | Raspon injektiranja: 0.1 – 40 μL s 0,1 µL pomacima; do 1300 bar
2.4. | Prijenos uzorka (carryover): <0.004 % (40 ppm) s pranjem igle
2.5. | Sigurnost: detekcija curenja
2.6. | Raspon temperature termostata za uzorke: 4 – 40 °C
3. | TERMOSTATIRANI PROSTOR ZA KOLONE
3.1. | Raspon temperatura: 4˘C (minimalno 20°C ispod ambijentalne temperature) do 110 °C
3.2. | Temperaturna stabilnost: ±0.03 °C
3.3. | Kapacitet kolona: 4 kolona dužine 300 mm, 8 kolona dužine 100 mm
3.4. | Broj neovisnih temperaturnih zona unutar iste jedinice: 1 ili bolje
3.5. | Temperaturna preciznost: 0.05 °C
3.6. | Temperaturna točnost: ±0.5 °C (sa kalibracijom)
3.7. | Mogućnost nadogradnje predmetnog modula integriranim ventilom za izmjenu 6 kolona ("6-pos/14-port")
4. | LC MS trostrukog kvadrupola (LCQQQ)
4.1. | MRM osjetljivost, ESI pozitivan: 1 pg rezerpina(ili drugog standarda) injektiranog na kolonu; S/N: > 100000:1
4.2. | MRM osjetljivost, ESI negativni: 1 pg kloramfenikola(ili drugog standarda) injektiranog na kolonu; S/N: > 100000:1
4.3. | Raspon masa: 5 – 1300 m/z
4.4. | Izmjena polariteta: ≤ 20 ms
4.5. | Stabilnost masa: < 0.1 Da, u 24 sata
4.6. | Dinamički raspon: > 6 x 106
4.7. | Minimum MRM „dwell“ vrijeme: 1.0 ms
4.8. | Točnost masa: 0.1 Da od m/z 5 - 1000
4.9. | Rezolucija masa: 0.7 Da
4.10. | Ionski izvori: Uključeni: Elektrosprej (ESI)
4.11. | Konfiguracija: LCQQQ koji nije moguće ili je moguće postaviti ispod LC modula ("stackable LCQQQ")
4.12. | Brzina skeniranja: 15000 Da/s
5. | PROGRAM ZA UPRAVLJANJE UHPLC LCMS (LCQQQ) INSTRUMENTOM
5.1. | Dobavljač mora isporučiti i program za upravljanje predmetnim Instrumetnom. Program mora omogućiti prikupljanje podataka te kontrolu instrumenta. Isti mora moći provoditi identifikaciju te kvantifikaciju. Isporučeni program dobavljača mora omogućavati mogućnost nadogradnje MRM bazama podataka za target screening i kvantifikaciju analiziranih spojeva. Baze podataka moraju biti razvijene od strane proizvođača ponuđenog UHPLC LC/MS (LCQQQ) sustava te sadržavati: 1. Pesticide:650 spojeva ili više 2. Veterinarske lijekove: 250 spojeva ili više
6. | OSOBNO RAČUNALO, MONITOR I PRINTER
6.1. | Dobavljač mora isporučiti i osobno računalo, monitor i printer.
7. | DODATNI ZAHTJEVI
7.1. | Generator dušika prikladan za rad LCMS (LCQQQ) instrumenta
7.2. | Dostava, instalacija i testiranje uređaja od strane ovlaštenog servisera
7.3. | Osnovni trening za rad
7.4. | Jamstveni tok: 12 mjeseci

## Plinski kromatograf
1. | 2. | 3. | 4.
Redni broj | Minimalne tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Broj stranice iz kataloga ili prospektne dokumentacije na kojoj se nalazi opis tražene tehničke specifikacije
Sustav plinski kromatograf spregnut sa masenim spektrometrom
Naziv proizvođača:
Tip proizvoda, model:
1. | PEĆNICA PLINSKOG KROMATOGRAFA
1.1. | Temperaturni raspon: od ambijentalne +4°C do 450 °C ili bolje
1.2. | Razlučivost temperature: najmanje 0,1 °C
1.3. | Programirano zagrijavanje kolone: najmanje 20 koraka
1.4. | Mogućnost brzog hlađenja pećnice: od 450 °C do 50 °C za četiri minute ili manje
2. | INJEKTOR PLINSKOG KROMATOGRAFA
2.1. | Pojedinačni injektor sposoban raditi u više načina rada:
2.1.1. | Potpuno unošenje uzorka (engl. splitless)
2.1.2. | Djelomično (engl. split) unošenje uzorka
2.1.3. | Injektiranje velikih volumena (engl. Large Volume Injection - LVI) s obaveznom mogućnošću odvoda para otapala (engl. solvent vent)
2.1.4. | PTV injektiranje s brzinom grijanja od 850 °C/min ili više
3. | SUSTAV ZA AUTOMATSKO TEKUĆE INJEKTIRANJE UZORAKA
3.1. | Prijenos uzorka (engl. Carryover) manje od 1: 100 000
3.2. | Injektiranje uzoraka u različitom volumnom rasponu od minimalno 0,1µL do 10µL
3.3. | Kapacitet sustava za automatsko tekuće injektiranja uzoraka: 160 standardnih bočica od 2 mL ili više
3.4. | Sustav za automatsko tekuće injektiranja uzoraka mora imati sposobnost "sljedećeg preklapanja uzorka" (eng. Next sample overlap)
3.5. | Sustav za automatsko tekuće injektiranja uzoraka treba omogućiti potpuno programabilno zagrijavanje jedne bočice na temperaturi do 80 °C
3.6. | Sustav za automatsko tekuće injektiranja uzoraka treba omogućiti miješanje jedne bočice prije injektiranja
4. | ELEKTRONSKA KONTROLA PROTOKA
4.1. | Elektronska regulacija tlaka i protoka za sve injektore i detektore
4.2. | Preciznost protoka: +/- 0.001 psi (0.007 kPa)
4.3. | Kontrola tlaka: u području od 0-150 psi (0-1034 kPa)
5. | MASENI DETEKTOR
5.1. | Kvadrupol (maseni filter): Grijani kvadrupol sa ili bez mogućnosti regulacije temperature do 200 °C
5.2. | Ionski izvor s mogućnosti programiranja temperature od 150˚C do 350˚C
5.3. | Područje masa: od minimalno 1.6 do 1050 m/z
5.4. | Emisija elektrona: 0-300µA ili bolje
5.5. | Stabilnost mase: 0,1u / 48h ili bolje
5.6. | Brzina skeniranja: 20 000 u/s ili bolje
5.7. | IDL (provjeren sa automatskim uzorkivačem) uz helij kao plin nosioc: 10 fg ili bolje OFN statistički izvedena na 99%-tnom sigurnošću iz područja preciznosti od 8 sekvencionalnih splitless injektiranja za 100 fg OFN sa 1 uL injektiranog uzorka
6. | PROGRAMSKA PODRŠKA (Engl. Software)
6.1. | Kontrola instrumenta i obrada podataka: Kvalitativna i kvantitativna analiza podataka i izrada izvješća. Potvrđivanje spojeva, analitički pregled ciljanih spojeva, identifikacija nepoznatog spoja. Programska podrška treba automatski pretraživati važne spojeve u NIST bazi podataka.
7. | OSTALO
7.1. | Plinski kromatograf sa ili bez mogućnost nadogradnje sa FID, TCD, NPD, SCD, NCD detektorom istog proizvođača
7.2. | Plinski kromatograf mora biti opremljen sa ekranom na dodir (eng. Touchscreen) koji u stvarnom vremenu omogućava pristup statusu instrumenta, konfiguraciji i informacijama o protoku
7.3. | Plinski kromatograf ima mogućnost mobilnog upravljanja povezivanjem putem tableta ili laptopa
7.4. | Uređaj mora biti isporučen sa najnovijom verzijom NIST baze
7.5. | Uređaj mora biti isporučen s uputstvima za rukovanje na hrvatskom i/ili engleskom jeziku
8. | POTROŠNI MATERIJAL
8.1. | Uključuje pročišćivač/e za plin nositelj i analitičku kolonu prIkladnu za rad sa MS detektorom
9. | RAČUNALNA PODRŠKA
9.1. | Odgovarajuće računalo za nesmetano funkcioniranje svih potrebnih radnji; Radna memorija: 8 GB (1600 HZ) ili bolje Tvrdi disk: Serial ATA, kapaciteta 500 GB ili bolje Pisač: A4 laserski printer Monitor: minimalno 22'
10. | INSTALACIJA I VALIDACIJA SISTEMA, EDUKACIJA KORISNIKA
10.1. | Testiranje: provjera svih funkcija instrumenta nakon instalacije prema protokolu proizvođača za odgovarajući instrument uz izdavanje instalacijske i validacijske dokumentacije
10.2. | Osnovna obuka: Familijarizacija- upoznavanje korisnika sa svim osnovnim funkcijama instrumenta na hrvatskom ili engleskom jeziku
11. | JAMSTVO
11.1. | Jamstvo na uređaj minimalno 12 mjeseci

## FTIR spektrometar s dodatkom
1. | 2. | 3. | 4.
Redni broj | Minimalne tražene specifikacije | Ponuđene specifikacije | Broj stranice iz kataloga ili prospektne dokumentacije na kojoj se nalazi opis tražene tehničke specifikacije
Sustav za mikrospektroskopsku analizu: FTIR spektrometar s mikroskopom
Naziv proizvođača:
Tip proizvoda, model:
1. | SUSTAV ZA MIKROSPEKTROSKOPSKU ANALIZU
1.1. | FTIR spektrometar povezan sa mikroskopom
2. | FTIR SPEKTROMETAR
2.1. | 3 načina rada: transmisija, refleksija, ATR (dijamant ili germanij) s jednakom optičkom efikasnošću u sva tri načina rada
2.2. | Simultano snimanje slike uzorka i sakupljanje spektra na vezanom sustavu FTIR spektrometar s mikroskopom
2.3. | Spektralno područje: KBr 7000 – 375 cm-1 ili šire ZnSe 5000–600 cm-1 ili šire
2.4. | Spektralna rezolucija: 2 cm-1 ili manje
2.5. | Interferometar: Michelson 45°
2.6. | Točnost valnih duljina: 0,1 cm-1 ili manje
2.7. | Ponovljivost valnih duljina: 0,01 cm-1 ili manje
2.8. | Mogućnost jednostavne (korisničke) nadogradnje FTIR spektrometra s dodatnim sučeljima koji omogućavaju korisniku analizu različitih tipova uzorka (tekući i kruti)
2.9. | FTIR spektrometar je moguće ili nije moguće koristiti sa i bez dodatka za mikrospektroskopsku analizu (mikroskop)
3. | MIKROSKOP
3.1. | 4 megapikselna (ili više) videokamera u boji za snimanje uzoraka
3.2. | Mogućnost mjerenja uzoraka veličine 60 μm ili manje
4. | PROGRAM ZA UPRAVLJANJE SUSTAVOM ZA MIKROSPEKTROSKOPSKU ANALIZU
4.1. | Dobavljač mora isporučiti i program za upravljanje predmetnim sustavom. Program mora omogućiti prikupljanje podataka te kontrolu sustava.
4.2. | Mogućnost softverskog odabira IR načina rada, načina osvjetljenja, veličine uzorka te identifikacije pojedinih slojeva uzorka
5. | OSOBNO RAČUNALO, MONITOR I PRINTER
5.1. | Dobavljač mora isporučiti i osobno računalo, monitor i printer odgovarajućih karakteristika potrebnih za rad predmetnog sustava.
6. | DODATNI ZAHTJEVI
6.1. | Dostava, instalacija i testiranje uređaja od strane ovlaštenog servisera
6.2. | Osnovni trening za rad
6.3. | Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci